输液泵采购要求

一、采购项目：输液泵
二、采购数量：20台
三、技术参数

★1、注射模式:速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式、梯度模式、首剂量模式、 微量模式等；

★ 2、显示:LCD显示屏 ，触摸屏操作、数字盘输入，方便快捷的人机操作界面 ；

输液速率 : 

0.1-1200.0ml/h或（0.03-400d/min）（20d/ml输液器）；

0.1-400.0ml/h或（0.1-400d/min）（60d/ml输液器）；

阻塞等级 : （220mmHg~970mmHg）±10mmHg，可以选择≥10档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态；

5、显示器具备夜间工作模式，支持药物库功能、≥5种界面颜色更改，用于安全警示；

6、快进操作: 

0.1-1200.0ml/h（20d/ml输液器）；
0.1-400.0ml/h（60d/ml输液器）；
根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度；

7、气泡敏感度，25-800ul,≥7挡可调；

8、在线滴定，可不暂停输注更改流速

★9、电动安全门，电动止液夹，保证输液精度稳定（需提供证明材料）；

10、累计容量: 0.1-99999.99mL；

★11、KVO : 0.1-5mL/h 可调；

12、限制量:0.1-99999.99mL；

13、精度:≤±5% ；

14、电源:

14.1 交流电源：交流100-240V，50/60Hz；

★14.2 内置电池：锂电池容量≥1500mAh，
14.3 连续使用时间：不小于5小时（全新电池完全充电情况下以25mL/h速度输液时)；

无线联网:具备静脉输注中央站、护士呼叫、语音通话、输液泵信息联网功能；

环境条件:

环境温度：5℃-40℃；
相对湿度：15%-80%，非冷凝；
大气压力：70.0kPa-106.0kPa；

报警:输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束；

18、符合标准的所有一次性使用注射器，20d/ml、60d/ml，用户可自定义其他符合标准的输液器；

19、可调≥10级报警音量、冗余设计的双路声音报警，时刻监测主控电路和电机驱动电路；

20、重量：≤2.5kg（含电池）。
