叩击式震动排痰机采购要求

- 采购项目：叩击式震动排痰机

- 采购数量：2台

- 技术参数

总体要求：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出， 符合YY/T 1685-2020《气动脉冲振荡排痰设备》标准。

★1、频率调节范围：10 - 60Hz连续可调，频率误差≤±1% ，以满足不同患者病情和体质对振动频率的需求。

★2、定时调节范围：1 - 60分钟，步距1分钟，方便医护人员根据治疗方案设定合适的治疗时长。

3、输出路数：单路或双路独立输出。

4、治疗力：同时提供垂直于身体表面的力和平行于身体表面的水平力。

5、操作模式：具备手动模式和多种自动程序模式（至少4种），手动模式可灵活调整参数，自动程序模式可针对不同病症预设最佳参数组合，方便快捷 。

6、显示方式：高清晰液晶屏显示，实时显示频率、时间、工作模式等参数，方便医护人员查看和操作 。

7、 治疗头配置：配备多种不同形状和材质的治疗头（≥6种），如圆形、凹形、叉形等，适应不同身体部位和患者体型。

★8、 安全性能：具备漏电保护、过压保护、过流保护等多重安全防护措施，确保使用过程中的安全性；设备外壳采用绝缘、阻燃材料。

9、治疗头手柄可360°旋转，操作更灵活方便；设备移动方便，推荐采用推车式结构或轻巧的台式结构。

10、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示。

四、质保：≥3年，根据医院需求免费提供集体培训，要求设备生厂商盖章售后服务承诺。

五、最高总限价：3万（1.5万/台），包含税金、运费、安装等一切相关费用，相关耗材分项报价不计入总价。

六、供货期：签订合同后30日内。

七、投标人资格要求：

（1）供应商投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于第二类、第三类医疗器械时）或已完成产品备案并获取备案编号（属于第一类医疗器械时）。（2）供应商为所投产品的生产企业，须具有有效的医疗器械生产许可证（属于第二类、第三类医疗器械时）或已完成生产备案并获取备案编号（属于第一类医疗器械时）。（3）供应商为经营企业时，须具有有效的医疗器械经营许可证（第三类医疗器械时）或已完成经营备案并获取备案编号（属于第二类医疗器械时）。（4）如是《医疗器械经营监督管理办法》中提出免于经营许可或备案的情形，无需提供经营许可证或备案凭证（编号），但须在投标文件中进行说明。